Приложение

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара** |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя, единица измерения показателя | Значение показателя | Обоснование |
| 1 | Набор реагентов для выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В в биологическом материале | Назначение: | Выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В | Для одноэтапного быстрого качественного выявления нуклеокапсидного N антигена SARS-CoV-2 и антигенов гриппа типов А и В |
|  |  | Количество определений: | Не менее 25 |  |
|  |  | Биологический материал: | Мазок из носоглотки и ротоглотки человека | анализ во всех типах референтного биологического материала, используемого при исследовании инфекций COVID-19 и гриппа типа А/В. |
|  |  | Регистрационное удостоверение: | Наличие | Обязательное условие для работы с медицинским изделием в РФ |
|  |  | Диагностическая чувствительность выявления антигена SARS-CoV-2: | Не менее 100% | Для минимизации получения ложноотрицательных образцов. |
|  |  | Диагностическая чувствительность выявления штаммов SARS-CoV-2 | Не менее 100% | Для отсутствия ложноотрицательных результатов при заражении пациентов различными штаммами SARS-CoV-2, согласно Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 18 (26.10.2023) |
|  |  | Диагностическая специфичность выявление антигена SARS-CoV-2: | Не менее 100% | Для минимизации получения ложноположительных образцов. |
|  |  | Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа А по антигену: | Не менее 0,1 нг/мл | Для минимизации выявления ложноотрицательных образцов и подтверждении диагноза на ранних сроках при наличия малого количества антигена в исследуемой пробе |
|  |  | Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса гриппа В по антигену: | Не менее 0,2 нгмл. | Для минимизации выявления ложноотрицательных образцов и подтверждении диагноза на ранних сроках при наличия малого количества антигена в исследуемой пробе |
|  |  | Аналитическая чувствительность выявления антигена вируса SARS-CoV-2 по антигену: | Не менее 0,02 нг/мл. | Для минимизации выявления ложноотрицательных образцов и подтверждении диагноза на ранних сроках при наличия малого количества аналита в исследуемой пробе |
|  |  | Отсутствие хук-эффект при выявлении антигена: | До 600 мкг/мл | Для минимизации выявления ложноотрицательных образцов при наличия большого (избыточного) количества аналита в исследуемой пробе |
|  |  | Время анализа: | Не более 10 минут | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. |
|  |  | Аналитическая специфичность | Нет ложных реакций со следующими антигенами и препаратами в концентрации белкового антигена до 5 мкг/мл Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) Вирусы парагриппа типов 1-4 Риновирус Аденовируса Человеческий мета-пневмовирус MERS-CoV Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenza type B Legionella pneumophila В концентрации соединения: с гемоглобином - 5 мг/мл муцином – 5 мг/мл ментолом – 500 мкг/мл кофеином - 1 мг/мл ацетаминофеном – 10 мг/мл, ацетилсалициловой кислотой – 20 мг/мл, мометазоном – 2 мкг/мл оксиметазолином – 0,02 мг/мл дексаметазоном – 1 мг/мл | Повышение возможностей использования тестов параллельно с возможной контаминацией анализируемой пробы инородными антигенами/соединениями. |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки: | Не менее 34 месяцев | Для возможности работы с набором в течение необходимого времени. |
|  |  | Условия хранения тест-кассеты после вскрытия упаковки: | Не менее 2 часов | Для возможности работы с набором в течение необходимого времени в случае случайного вскрытия или повреждения упаковки (при большом потоке пациентов могут быть вскрыто сразу несколько тестов). |
|  |  | Маркировка | Кассеты маркированы с указанием определяемого антигена, а так же контрольной и каждой из 3х аналитических зон | Для идентификации каждого птагена а так же минимизации ошибко при паралельной анализе нескольких объектов разными наборами |
|  |  | Наклейки с полями для номера и имени пациента для подписи флаконов с пробами | Не менее 1 шт на каждый тест | Обеспечивают повышение скорости и удобства подписи флаконов с пробами, снижают риски появления неопознанных проб и/или искажения передачи результатов конкретным пациентам |
|  |  | Цветовая индикация тестовых и контрольной зон | Тестовые и контрольные зоны разного цвета | Повышения скорости визуальной регистрации результата анализа, без необходимости сравнивать позиционирования подписи на кассете с положением окрашенной зоны полоски |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | Тест-кассета должна содержать одну тестовую полоску на выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В | Не менее 25 шт. | Необходимо для возможности обследования числа пациентов согласно Приказу от 2 июня 2015 г. N 290н, согласно которому на одного пациента отводится 15 минут. Сокращение времени контакта медицинского персонала. с пациентами. |
|  |  | Буфер для анализа во флаконе-капельнице не менее 0,7 мл не менее 25 шт | Наличие |  |
|  |  | Зонд-тампон стерильный | Не менее 25 шт. |  |
|  |  | Обязательное наличие инструкции с подтверждением вышеуказанных характеристик (для проверки достоверности сведений) и регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения с приложениями | Наличие |  |
|  |  | Паспорт производителя медицинского изделия на русском языке в составе каждого набора | Наличие |  |

# Comments

Это реально никто толком не замерял ни у кого, легко отбивается

Я бы не конкретизировал – по умолчанию – все штаммы

Это у каких тестов 7 минут?! Тут пляшем от инструкции – либо там 10 мин либо не 10 мин

Я бы выкинул, так как весь этот список укладывается в показатель специфичность и чувствительность – он либо достигается, либо нет,

либо заменить его вариантом ниже

Нет в наборе – мы не против если вы их просто допечатаете и приложите

Формально можем распечатать что-то такое и тоже приложить